ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

INDIRIZZO:  ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: ELETTRONICA

# Soluzione

- Funzionamento di ciascun blocco del sistema

Amplificatore: - 	deve ricevere all’ingresso un debole segnale di tipo differenziale senza produrre effetti di carico sul sistema che eroga il segnale stesso, quindi si richiede che abbia resistenza d’ingresso tendente all’.

-	Deve eliminare ogni disturbo di modo comune, quindi si richiede che abbia rapporto di reiezione di modo comune tendente all’.

- Deve soddisfare le condizioni di amplificazione richieste per il segnale; l’amplificazione complessiva, tra l’ingresso del convertitore e gli elettrodi vale:

At=ΔVicΔVi=1,6⋅10−310= 6250

L’amplificazione richiesta, essendo molto elevata, non può essere effettuata con un unico stadio.

Per soddisfare i requisiti elencati, si utilizza pertanto:

- un amplificatore per strumentazione (differenziale a tre stadi), con guadagno Ad;

- un amplificatore operazionale in schema non invertente, con guadagno A1.

Filtro:              - 	il filtro deve consentire il passaggio delle componenti del segnale fino alla frequenza di 40 Hz, ma deve eliminare il disturbo di rete a 50 Hz.

-	si propone una soluzione in due stadi:

- un filtro attivo passa basso VCVS a guadagno unitario, con frequenza di taglio 40 Hz, per il filtraggio del segnale utile;

- un filtro escludi-banda (notch) con frequenza centrale 50 Hz e banda stretta, in modo da eliminare la frequenza di rete che, differendo di soli 10 Hz da quella di segnale utile, non potrebbe essere reiettata dal filtro passa-basso.

Come si vedrà, per soddisfare i requisiti del sistema, il notch deve essere realizzato con un filtro attivo con guadagno An maggiore dell’unità.

Da questo segue che il guadagno complessivo deve risultare dalla relazione:

1)        At=Ad⋅A1⋅An= 6250

Convertitore: all’ADC viene richiesto di convertire un segnale in banda assai limitata (40 Hz), con un campo di valori di ingresso da –5 a +5 V. Per queste esigenze, è possibile utilizzare un convertitore a 8 bit con funzionamento del tipo ad approssimazioni successive. Si è individuato come ottimale un prodotto commerciale a larga diffusione:

l’ ADC0800 8-Bit A/D Converter.

2) Dimensionamento dell’amplificatore e dei parametri del filtro

Amplificatore: l’amplificatore si compone di due stadi: un differenziale per strumentazione e un operazionale non invertente. Si eseguono le considerazioni nell’ipotesi di componenti ideali.

L’amplificatore differenziale per strumentazione è riportato in figura 1, con le sue caratteristiche principali:

Fig. 1

Rel. 2)

Rispetto al guadagno complessivo richiesto, si è supposto di affidare a questo stadio la parte:

Ad=vovd=1+4RRG= 625

Fissando R = 10 k, dalla relazione precedente si ricava: RG = 64 .

In base alla relazione 1), occorre che per l’operazionale ed il filtro notch, risulti:

A1 An = 10

L’ amplificatore operazionale non invertente: è riportato in fig. 2 con le sue caratteristiche principali:

Fig. 2

Rel. 3)

Poiché il guadagno è legato a quello del notch, per ora si fissa R1 = 10 k, mentre  R2 verrà dimensionata nel progetto del filtro.

Filtro	il filtro si compone di due stadi: un filtro attivo VCVS del secondo ordine a guadagno unitario ed un notch.

Filtro attivo VCVS del secondo ordine a guadagno unitario: lo schema è riportato in fig. 3 e a fianco sono riportate le relazioni fondamentali.

ω0=1RC1 C2;      ς=C2C1

C1=1ςω0R;    C2=ςω0R

Fig. 3

Rel. 4)

Si fissa R = 10  k e  = 0,707 per una risposta alla Butterworth e dalle relazioni 4) precedenti si ricava il valore dei condensatori:

C1 = 280 nF (valore commerciale 270 nF);

C2 = 563 nF (valore commerciale 560 nF).

Filtro notch a T del secondo ordine: lo schema è riportato in fig. 4 e a fianco sono riportate le relazioni fondamentali.

An=1+RBRA; ω=1RC

Q=12 (2−An)

Fig. 4

Rel. 5)

Poiché la banda del segnale arriva sino a 40 Hz e la frequenza di rumore è a 50 Hz, occorre che la banda del notch sia B  20 Hz per escludere influenze tra le due bande. Peraltro è noto che:

B=f0Q; con B = 20 ed f0 = 50, risulta:   Q = 2,5.

Dalla relazione 5): Q=12 (2−An) si ricava: An = 1,8

Per ottenere tale guadagno, si fissa: RA = 10 k e si  ricava: RB  = RA  0,8 = 8 k.

Fissando poi C = 10 nF, dalla espressione di  si ricava: R = 318 k.

Guadagno dell’amplificatore non invertente: poiché si è determinato il valore di An = 1,8, è possibile fissare il guadagno A1 dell’amplificatore non invertente. Dalla relazione:

A1 An = 10

Si trae: A1 = 10An 5,6   ma: A1=1+R2R1, da cui: R2=R1⋅(A1−1)

Avendo fissato R1 = 10 k, si ha: R2 = 46 k (valore commerciale 47 k).

3) Frequenza di campionamento

Per il teorema di Shannon deve risultare fc  2 f2  essendo f2  la massima frequenza utile di segnale, cioè  =  f2 = 40 Hz.

E’ tuttavia opportuno garantirsi da rischi di aliasing pertanto si suggerisce di assumere:

fc  5 f2  = 200 Hz

4) Caratteristiche del convertitore

Le esigenze individuate per la conversione permettono di individuare un convertitore AD a successive approssimazioni a 8 bit. Questa, oltre ad essere la soluzione più diffusa tra gli integrati commerciali, presenta una relativa semplicità circuitale ed una buona velocità di conversione.

In particolare, l’integrato commerciale che consente il campo di segnale d’ingresso richiesto è l’ ADC0800 8-Bit A/D Converter.

Per questo componente il costruttore definisce un campo di segnale d’ingresso di  5 V applicando una tensione di riferimento VR = 10 V e polarizzando la rete resistiva interna tra + 5 V e – 5 V.

Le altre caratteristiche del componente si possono reperire all’indirizzo internet: www.national.com con ricerca per ADC0800.

5) Strumentazione e modalità di collaudo del funzionamento dei primi due blocchi

Amplificatori: 	per gli amplificatori operazionali e differenziali, il collaudo del funzionamento consiste nella misura del guadagno, che si effettua essenzialmente con un generatore di funzioni ed un oscilloscopio, secondo lo schema-base di fig. 5:

Fig. 5

Filtri: il collaudo consiste nell’individuazione della frequenza di lavoro; si riporta il procedimento per il filtro passabasso (fig. 6):

- impostare il generatore di funzioni con un segnale sinusoidale di ampiezza 1V di picco;

- rilevare i valori del guadagno del filtro in corrispondenza di alcune frequenze comprese nell’intervallo 0 Hz  100 Hz e tracciare il diagramma di Bode;

- individuare la frequenza di taglio del filtro (ft=12πRC=40 Hz), in corrispondenza della quale il guadagno cala di 3 dB (Vo /Vi si riduce al 70 %) rispetto al valore in banda passante;

- rilevare la pendenza dell’asintoto in banda oscura (40 dB/dec);

- porre in ingresso un’onda quadra di ampiezza 1V di picco e frequenza 40 Hz e visualizzare la risposta sull’oscilloscopio; si osservi l’andamento della risposta all’aumentare della frequenza del segnale.

Ovviamente, per le misure di tensione e resistenza, è opportuno avvalersi di un multimetro.

- Considerazioni sull’alimentazione

Tutti i dispositivi individuati per la realizzazione del sistema operano con doppia alimentazione  12 V, quindi sarà necessario un alimentatore duale a buona stabilizzazione.

Per le tensioni del ADC:

VR = 10 V può essere ottenuta dalla alimentazione a +12 V mediante un VRD (Voltage Reference Diode) con tensione di 10 V ed altrettanto si può fare per i  5 V di polarizzazione della rete resistiva.